## Test Results
Channel | I/O Type | Range Setting | Test Value [V] | Reference Value [V] | Tolerance [V] | Lower Limit [V] | Upper Limit [V] | Mean [V] | StdDev [V] | Min [V] | Max [V] | Samples | Mean Check | Mean±2σ Check
1 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | PASS | PASS
1 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.68849 | 0.018839 | 0.6512 | 0.7216 | 101 | PASS | FAIL
1 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1935 | 0.016456 | 1.1616 | 1.2496 | 101 | PASS | FAIL
1 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.7985 | 0.015285 | 1.76 | 1.848 | 101 | PASS | FAIL
1 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.6938 | 0.016477 | 2.6576 | 2.728 | 101 | PASS | FAIL
1 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.3001 | 0.01644 | 3.256 | 3.344 | 101 | PASS | FAIL
1 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0087 | 0.017471 | 4.9632 | 5.0512 | 101 | PASS | FAIL
1 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0151 | 0.015177 | 7.9728 | 8.0432 | 101 | FAIL | FAIL
1 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.017 | 0.017706 | 11.9856 | 12.056 | 101 | FAIL | FAIL
1 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0205 | 0.016064 | 15.9808 | 16.0688 | 101 | FAIL | FAIL
1 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1409e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 101 | PASS | PASS
2 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | PASS | PASS
2 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.69546 | 0.0091837 | 0.6864 | 0.7216 | 101 | PASS | FAIL
2 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1956 | 0.0062262 | 1.1792 | 1.2144 | 101 | PASS | FAIL
2 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.8044 | 0.009177 | 1.7952 | 1.8304 | 101 | PASS | FAIL
2 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.6999 | 0.008686 | 2.6928 | 2.7104 | 101 | PASS | FAIL
2 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.3053 | 0.0086293 | 3.2912 | 3.3264 | 101 | PASS | FAIL
2 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.013 | 0.0074957 | 4.9984 | 5.0336 | 101 | PASS | FAIL
2 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0239 | 0.0068187 | 8.008 | 8.0432 | 101 | FAIL | FAIL
2 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0264 | 0.0082291 | 12.0208 | 12.0384 | 101 | FAIL | FAIL
2 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0334 | 0.0072546 | 16.016 | 16.0512 | 101 | FAIL | FAIL
2 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1409e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 101 | PASS | PASS
3 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | PASS | PASS
3 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.6864 | 0.004978 | 0.6688 | 0.704 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1937 | 0.006769 | 1.1792 | 1.1968 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.7999 | 0.007828 | 1.7952 | 1.8128 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.6951 | 0.0059233 | 2.6928 | 2.7104 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.2997 | 0.00884 | 3.2912 | 3.3088 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0048 | 0.008522 | 4.9984 | 5.016 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0125 | 0.0077334 | 8.008 | 8.0256 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0086 | 0.008158 | 12.0032 | 12.0208 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0129 | 0.0072122 | 15.9984 | 16.0336 | 101 | PASS | FAIL
3 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1409e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 101 | PASS | PASS
4 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
4 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.68341 | 0.0066444 | 0.6688 | 0.6864 | 100 | FAIL | FAIL
4 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1903 | 0.0085402 | 1.1792 | 1.1968 | 100 | PASS | FAIL
4 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.7963 | 0.0069954 | 1.7776 | 1.8128 | 100 | PASS | FAIL
4 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.6916 | 0.0062564 | 2.6752 | 2.7104 | 100 | PASS | FAIL
4 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.296 | 0.0078531 | 3.2912 | 3.3088 | 100 | PASS | FAIL
4 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0003 | 0.0060737 | 4.9808 | 5.016 | 100 | PASS | PASS
4 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0105 | 0.0066279 | 7.9904 | 8.0256 | 100 | PASS | FAIL
4 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0102 | 0.0086656 | 12.0032 | 12.0208 | 100 | PASS | FAIL
4 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0146 | 0.0064654 | 15.9984 | 16.0336 | 100 | PASS | FAIL
4 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1412e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 100 | PASS | PASS
5 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | PASS | PASS
5 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.68884 | 0.0086329 | 0.6688 | 0.7216 | 101 | PASS | FAIL
5 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1984 | 0.010292 | 1.1792 | 1.232 | 101 | PASS | FAIL
5 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.7978 | 0.0076255 | 1.7776 | 1.8128 | 101 | PASS | FAIL
5 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.6998 | 0.0099807 | 2.6752 | 2.728 | 101 | PASS | FAIL
5 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.3074 | 0.0088642 | 3.2912 | 3.3264 | 101 | PASS | FAIL
5 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0195 | 0.0089811 | 4.9984 | 5.0336 | 101 | FAIL | FAIL
5 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0221 | 0.010268 | 8.008 | 8.0432 | 101 | FAIL | FAIL
5 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0328 | 0.011112 | 12.0032 | 12.0736 | 101 | FAIL | FAIL
5 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0355 | 0.0085866 | 16.016 | 16.0512 | 101 | FAIL | FAIL
5 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1409e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 101 | PASS | PASS
6 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
6 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.68253 | 0.009874 | 0.6688 | 0.704 | 100 | FAIL | FAIL
6 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1885 | 0.010747 | 1.1616 | 1.2144 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.794 | 0.010391 | 1.7776 | 1.8128 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.6953 | 0.0079185 | 2.6752 | 2.7104 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.2988 | 0.010688 | 3.2736 | 3.3264 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0065 | 0.011024 | 4.9808 | 5.0336 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0059 | 0.0094531 | 7.9904 | 8.0256 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0009 | 0.0095764 | 11.9856 | 12.0208 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0079 | 0.0094993 | 15.9984 | 16.0336 | 100 | PASS | FAIL
6 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1412e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 100 | PASS | PASS
7 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
7 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.70048 | 0.0086656 | 0.6864 | 0.7216 | 100 | PASS | FAIL
7 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.2089 | 0.0089131 | 1.1968 | 1.232 | 100 | PASS | FAIL
7 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.8154 | 0.0072394 | 1.7952 | 1.8304 | 100 | FAIL | FAIL
7 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.7148 | 0.0076594 | 2.7104 | 2.728 | 100 | PASS | FAIL
7 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.322 | 0.0091486 | 3.3088 | 3.344 | 100 | FAIL | FAIL
7 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.028 | 0.0089778 | 4.9984 | 5.0512 | 100 | FAIL | FAIL
7 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0326 | 0.0086656 | 8.0256 | 8.0432 | 100 | FAIL | FAIL
7 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0365 | 0.0070289 | 12.0208 | 12.056 | 100 | FAIL | FAIL
7 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0357 | 0.0080206 | 16.016 | 16.0512 | 100 | FAIL | FAIL
7 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1412e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 100 | PASS | PASS
8 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
8 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.69749 | 0.0092439 | 0.6864 | 0.7216 | 100 | PASS | FAIL
8 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.2005 | 0.0091212 | 1.1792 | 1.2144 | 100 | PASS | FAIL
8 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.8047 | 0.009164 | 1.7952 | 1.8304 | 100 | PASS | FAIL
8 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.7064 | 0.0082419 | 2.6928 | 2.728 | 100 | PASS | FAIL
8 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.3086 | 0.0072911 | 3.2912 | 3.3264 | 100 | PASS | FAIL
8 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0137 | 0.0073594 | 4.9984 | 5.0336 | 100 | PASS | FAIL
8 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0214 | 0.0094 | 8.008 | 8.0432 | 100 | FAIL | FAIL
8 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0254 | 0.0085273 | 12.0032 | 12.0384 | 100 | FAIL | FAIL
8 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0253 | 0.0088284 | 16.016 | 16.0336 | 100 | FAIL | FAIL
8 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1412e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 100 | PASS | PASS
9 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
9 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.68939 | 0.010023 | 0.6688 | 0.7216 | 100 | PASS | FAIL
9 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1917 | 0.010403 | 1.1616 | 1.2144 | 100 | PASS | FAIL
9 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.8007 | 0.0095895 | 1.7776 | 1.8304 | 100 | PASS | FAIL
9 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.7002 | 0.0097464 | 2.6752 | 2.728 | 100 | PASS | FAIL
9 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.3048 | 0.0099608 | 3.2912 | 3.3264 | 100 | PASS | FAIL
9 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0109 | 0.010988 | 4.9984 | 5.0336 | 100 | PASS | FAIL
9 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0149 | 0.0093248 | 7.9904 | 8.0432 | 100 | PASS | FAIL
9 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0234 | 0.0094845 | 12.0032 | 12.0384 | 100 | FAIL | FAIL
9 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0262 | 0.0094199 | 15.9984 | 16.0512 | 100 | FAIL | FAIL
9 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1412e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 100 | PASS | PASS
10 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
10 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.70822 | 0.0079579 | 0.6864 | 0.7216 | 100 | PASS | FAIL
10 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.217 | 0.008437 | 1.1968 | 1.232 | 100 | FAIL | FAIL
10 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.8158 | 0.0083174 | 1.7952 | 1.8304 | 100 | FAIL | FAIL
10 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.7148 | 0.0091486 | 2.6928 | 2.728 | 100 | PASS | FAIL
10 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.3218 | 0.009565 | 3.2912 | 3.344 | 100 | FAIL | FAIL
10 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0216 | 0.0096496 | 4.9984 | 5.0512 | 100 | FAIL | FAIL
10 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.02 | 0.0093198 | 7.9904 | 8.0432 | 100 | FAIL | FAIL
10 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.0189 | 0.0086276 | 12.0032 | 12.0384 | 100 | FAIL | FAIL
10 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0142 | 0.0095256 | 15.9984 | 16.0336 | 100 | PASS | FAIL
10 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1412e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 100 | PASS | PASS
11 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
11 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.68605 | 0.0070666 | 0.6688 | 0.704 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.1862 | 0.0086656 | 1.1792 | 1.1968 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.792 | 0.0084388 | 1.7776 | 1.8128 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.6942 | 0.0064654 | 2.6752 | 2.7104 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.2974 | 0.008437 | 3.2912 | 3.3088 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 4.9993 | 0.0052324 | 4.9808 | 5.016 | 100 | PASS | PASS
11 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 7.9955 | 0.0080264 | 7.9904 | 8.008 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 11.997 | 0.0088 | 11.9856 | 12.0208 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 15.9954 | 0.0083174 | 15.9808 | 16.016 | 100 | PASS | FAIL
11 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 17.9997 | 0.0080264 | 17.9872 | 18.0048 | 100 | PASS | FAIL
12 | Input | N/A | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | PASS | PASS
12 | Input | N/A | 0.7 | 0.7 | 0.015 | 0.685 | 0.715 | 0.70682 | 0.007387 | 0.6864 | 0.7216 | 100 | PASS | FAIL
12 | Input | N/A | 1.2 | 1.2 | 0.015 | 1.185 | 1.215 | 1.2135 | 0.008437 | 1.1968 | 1.232 | 100 | PASS | FAIL
12 | Input | N/A | 1.8 | 1.8 | 0.015 | 1.785 | 1.815 | 1.819 | 0.0088 | 1.7952 | 1.8304 | 100 | FAIL | FAIL
12 | Input | N/A | 2.7 | 2.7 | 0.015 | 2.685 | 2.715 | 2.7181 | 0.0091298 | 2.7104 | 2.7456 | 100 | FAIL | FAIL
12 | Input | N/A | 3.3 | 3.3 | 0.015 | 3.285 | 3.315 | 3.3282 | 0.0088443 | 3.3088 | 3.344 | 100 | FAIL | FAIL
12 | Input | N/A | 5 | 5 | 0.015 | 4.985 | 5.015 | 5.0322 | 0.0092524 | 5.016 | 5.0512 | 100 | FAIL | FAIL
12 | Input | N/A | 8 | 8 | 0.015 | 7.985 | 8.015 | 8.0393 | 0.0095519 | 8.0256 | 8.0608 | 100 | FAIL | FAIL
12 | Input | N/A | 12 | 12 | 0.015 | 11.985 | 12.015 | 12.047 | 0.0091896 | 12.0384 | 12.0736 | 100 | FAIL | FAIL
12 | Input | N/A | 16 | 16 | 0.015 | 15.985 | 16.015 | 16.0517 | 0.0068302 | 16.0336 | 16.0688 | 100 | FAIL | FAIL
12 | Input | N/A | 18 | 18 | 0.015 | 17.985 | 18.015 | 18.0048 | 7.1412e-15 | 18.0048 | 18.0048 | 100 | PASS | PASS

## Tolerance Charts
Test: 0.0 V (Input) | [8 empty] | Test: 0.7 V (Input)
Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check | Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check
1 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 1 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.68849 | 0.65081 | 0.72617 | PASS | FAIL
2 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 2 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.69546 | 0.67709 | 0.71383 | PASS | FAIL
3 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 3 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.6864 | 0.67644 | 0.69636 | PASS | FAIL
4 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 4 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.68341 | 0.67012 | 0.6967 | FAIL | FAIL
5 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 5 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.68884 | 0.67157 | 0.70611 | PASS | FAIL
6 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 6 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.68253 | 0.66278 | 0.70228 | FAIL | FAIL
7 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 7 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.70048 | 0.68315 | 0.71781 | PASS | FAIL
8 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 8 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.69749 | 0.679 | 0.71598 | PASS | FAIL
9 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 9 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.68939 | 0.66935 | 0.70944 | PASS | FAIL
10 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 10 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.70822 | 0.69231 | 0.72414 | PASS | FAIL
11 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 11 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.68605 | 0.67191 | 0.70018 | PASS | FAIL
12 | -0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | PASS | PASS | 12 | 0.685 | 0.7 | 0.715 | 0.70682 | 0.69204 | 0.72159 | PASS | FAIL
Test: 1.2 V (Input) | [8 empty] | Test: 1.8 V (Input)
Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check | Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check
1 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1935 | 1.1606 | 1.2264 | PASS | FAIL | 1 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.7985 | 1.7679 | 1.8291 | PASS | FAIL
2 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1956 | 1.1831 | 1.208 | PASS | FAIL | 2 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.8044 | 1.7861 | 1.8228 | PASS | FAIL
3 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1937 | 1.1801 | 1.2072 | PASS | FAIL | 3 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.7999 | 1.7842 | 1.8156 | PASS | FAIL
4 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1903 | 1.1732 | 1.2074 | PASS | FAIL | 4 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.7963 | 1.7823 | 1.8102 | PASS | FAIL
5 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1984 | 1.1778 | 1.219 | PASS | FAIL | 5 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.7978 | 1.7826 | 1.8131 | PASS | FAIL
6 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1885 | 1.167 | 1.21 | PASS | FAIL | 6 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.794 | 1.7732 | 1.8148 | PASS | FAIL
7 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.2089 | 1.1911 | 1.2268 | PASS | FAIL | 7 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.8154 | 1.801 | 1.8299 | FAIL | FAIL
8 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.2005 | 1.1823 | 1.2187 | PASS | FAIL | 8 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.8047 | 1.7864 | 1.823 | PASS | FAIL
9 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1917 | 1.1709 | 1.2125 | PASS | FAIL | 9 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.8007 | 1.7815 | 1.8198 | PASS | FAIL
10 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.217 | 1.2002 | 1.2339 | FAIL | FAIL | 10 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.8158 | 1.7992 | 1.8324 | FAIL | FAIL
11 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.1862 | 1.1689 | 1.2036 | PASS | FAIL | 11 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.792 | 1.7752 | 1.8089 | PASS | FAIL
12 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | 1.2135 | 1.1966 | 1.2304 | PASS | FAIL | 12 | 1.785 | 1.8 | 1.815 | 1.819 | 1.8014 | 1.8366 | FAIL | FAIL
Test: 2.7 V (Input) | [8 empty] | Test: 3.3 V (Input)
Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check | Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check
1 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.6938 | 2.6609 | 2.7268 | PASS | FAIL | 1 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.3001 | 3.2672 | 3.333 | PASS | FAIL
2 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.6999 | 2.6826 | 2.7173 | PASS | FAIL | 2 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.3053 | 3.2881 | 3.3226 | PASS | FAIL
3 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.6951 | 2.6832 | 2.7069 | PASS | FAIL | 3 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.2997 | 3.2821 | 3.3174 | PASS | FAIL
4 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.6916 | 2.6791 | 2.7041 | PASS | FAIL | 4 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.296 | 3.2802 | 3.3117 | PASS | FAIL
5 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.6998 | 2.6798 | 2.7197 | PASS | FAIL | 5 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.3074 | 3.2897 | 3.3251 | PASS | FAIL
6 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.6953 | 2.6794 | 2.7111 | PASS | FAIL | 6 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.2988 | 3.2774 | 3.3201 | PASS | FAIL
7 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.7148 | 2.6995 | 2.7301 | PASS | FAIL | 7 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.322 | 3.3037 | 3.3403 | FAIL | FAIL
8 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.7064 | 2.6899 | 2.7228 | PASS | FAIL | 8 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.3086 | 3.294 | 3.3232 | PASS | FAIL
9 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.7002 | 2.6807 | 2.7197 | PASS | FAIL | 9 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.3048 | 3.2848 | 3.3247 | PASS | FAIL
10 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.7148 | 2.6965 | 2.7331 | PASS | FAIL | 10 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.3218 | 3.3027 | 3.341 | FAIL | FAIL
11 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.6942 | 2.6813 | 2.7071 | PASS | FAIL | 11 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.2974 | 3.2805 | 3.3142 | PASS | FAIL
12 | 2.685 | 2.7 | 2.715 | 2.7181 | 2.6999 | 2.7364 | FAIL | FAIL | 12 | 3.285 | 3.3 | 3.315 | 3.3282 | 3.3105 | 3.3458 | FAIL | FAIL
Test: 5.0 V (Input) | [8 empty] | Test: 8.0 V (Input)
Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check | Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check
1 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0087 | 4.9737 | 5.0436 | PASS | FAIL | 1 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0151 | 7.9848 | 8.0455 | FAIL | FAIL
2 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.013 | 4.998 | 5.028 | PASS | FAIL | 2 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0239 | 8.0102 | 8.0375 | FAIL | FAIL
3 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0048 | 4.9878 | 5.0219 | PASS | FAIL | 3 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0125 | 7.9971 | 8.028 | PASS | FAIL
4 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0003 | 4.9882 | 5.0125 | PASS | PASS | 4 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0105 | 7.9972 | 8.0237 | PASS | FAIL
5 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0195 | 5.0015 | 5.0374 | FAIL | FAIL | 5 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0221 | 8.0016 | 8.0427 | FAIL | FAIL
6 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0065 | 4.9844 | 5.0285 | PASS | FAIL | 6 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0059 | 7.987 | 8.0248 | PASS | FAIL
7 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.028 | 5.01 | 5.0459 | FAIL | FAIL | 7 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0326 | 8.0153 | 8.05 | FAIL | FAIL
8 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0137 | 4.999 | 5.0284 | PASS | FAIL | 8 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0214 | 8.0026 | 8.0402 | FAIL | FAIL
9 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0109 | 4.9889 | 5.0329 | PASS | FAIL | 9 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0149 | 7.9962 | 8.0335 | PASS | FAIL
10 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0216 | 5.0023 | 5.0409 | FAIL | FAIL | 10 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.02 | 8.0013 | 8.0386 | FAIL | FAIL
11 | 4.985 | 5 | 5.015 | 4.9993 | 4.9888 | 5.0097 | PASS | PASS | 11 | 7.985 | 8 | 8.015 | 7.9955 | 7.9795 | 8.0116 | PASS | FAIL
12 | 4.985 | 5 | 5.015 | 5.0322 | 5.0137 | 5.0507 | FAIL | FAIL | 12 | 7.985 | 8 | 8.015 | 8.0393 | 8.0202 | 8.0584 | FAIL | FAIL
Test: 12.0 V (Input) | [8 empty] | Test: 16.0 V (Input)
Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check | Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check
1 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.017 | 11.9816 | 12.0524 | FAIL | FAIL | 1 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0205 | 15.9884 | 16.0527 | FAIL | FAIL
2 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0264 | 12.0099 | 12.0428 | FAIL | FAIL | 2 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0334 | 16.0189 | 16.0479 | FAIL | FAIL
3 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0086 | 11.9923 | 12.0249 | PASS | FAIL | 3 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0129 | 15.9984 | 16.0273 | PASS | FAIL
4 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0102 | 11.9929 | 12.0276 | PASS | FAIL | 4 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0146 | 16.0017 | 16.0275 | PASS | FAIL
5 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0328 | 12.0106 | 12.055 | FAIL | FAIL | 5 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0355 | 16.0183 | 16.0527 | FAIL | FAIL
6 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0009 | 11.9818 | 12.0201 | PASS | FAIL | 6 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0079 | 15.9889 | 16.0269 | PASS | FAIL
7 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0365 | 12.0224 | 12.0505 | FAIL | FAIL | 7 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0357 | 16.0197 | 16.0518 | FAIL | FAIL
8 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0254 | 12.0083 | 12.0424 | FAIL | FAIL | 8 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0253 | 16.0077 | 16.043 | FAIL | FAIL
9 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0234 | 12.0045 | 12.0424 | FAIL | FAIL | 9 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0262 | 16.0074 | 16.045 | FAIL | FAIL
10 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.0189 | 12.0016 | 12.0361 | FAIL | FAIL | 10 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0142 | 15.9952 | 16.0333 | PASS | FAIL
11 | 11.985 | 12 | 12.015 | 11.997 | 11.9794 | 12.0146 | PASS | FAIL | 11 | 15.985 | 16 | 16.015 | 15.9954 | 15.9788 | 16.012 | PASS | FAIL
12 | 11.985 | 12 | 12.015 | 12.047 | 12.0286 | 12.0654 | FAIL | FAIL | 12 | 15.985 | 16 | 16.015 | 16.0517 | 16.0381 | 16.0654 | FAIL | FAIL
Test: 18.0 V (Input)
Channel | Lower Limit | Reference | Upper Limit | Mean | Mean-2σ | Mean+2σ | Mean Check | Mean±2σ Check
1 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
2 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
3 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
4 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
5 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
6 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
7 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
8 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
9 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
10 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS
11 | 17.985 | 18 | 18.015 | 17.9997 | 17.9836 | 18.0157 | PASS | FAIL
12 | 17.985 | 18 | 18.015 | 18.0048 | 18.0048 | 18.0048 | PASS | PASS